CAHIER DES CHARGES

Objet : Fourniture de deux bouées directionnelles de mesure d'états de mer

## SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

ARTICLE 2 - CONTRAINTES D'UTILISATION

2-1 - Mode de fonctionnement

2-2 - Manutention - stockage

2-3 - Conditions nautiques

2-4 - Alimentation électrique

2-5 - Transmission des données

2-6 - Stockage sur support magnétique

2-7 - Compatibilité électromagnétique

ARTICLE 3 - GAMME, RESOLUTION ET PRECISION DES MESURES

3-1 - Pilonnement

3-2 – Direction

ARTICLE 4 - ACQUISITION ET TRAITEMEMENT DES DONNEES

4-1 - Synoptique de l'acquisition et du traitement des données

4-2 - Acquisition des données

4-3 - Traitement des données

ARTICLE 5 – DOCUMENTATION

5-1 - Dossier de spécification du matériel

5-2 - Manuel technique

ARTICLE 6 - MODE D'EXECUTION DES VERIFICATIONS ET ESSAIS

ARTICLE 7 - MODE D'EXECUTION DES EMBALLAGES

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

L'objet du marché est la fourniture de deux stations de mesure directionnelle des états de mer et de sa documentation.

Le titulaire devra assurer les prestations suivantes :

- La fourniture et la livraison d'une bouée directionnelle de mesure de houle. La bouée, conçue pour suivre la surface libre de la mer, pourra être du type pilonnement, roulis, tangage, ou du type à trois composantes de déplacement. Elle devra être équipée d’un système de localisation, d’une mémoire interne de sauvegarde des données d’une capacité d’un an et d’un capteur de mesure de la température de la mer.

- La fourniture et la livraison d'une station de réception et du logiciel de traitement à terre. Ce dernier sera installé sur un micro ordinateur de type PC non fourni par le prestataire.

Le système de mesure devra permettre d'afficher et d’enregistrer, les paramètres d’états de mer (hauteurs, périodes, directions, étalements directionnels), les spectres omnidirectionnel et directionnel de variance, et les paramètres de contrôles du bon fonctionnement du système, sur le micro-ordinateur de type PC connecté à la station réceptrice. Il devra également permettre d'enregistrer les données brutes des signaux temporels sur support de mémoire de masse externe.

Proposer une procédure de recette du système.

Fournir le dossier de spécification du système et le manuel technique.

ARTICLE 2 - CONTRAINTES D'UTILISATION

2-1 - Mode de fonctionnement

La station de mesure doit être conçue pour assurer un service continu permanent 24 heures sur 24.

2-2 - Manutention – stockage

La bouée devra résister aux chocs imposés au cours du déroulement normal d'une opération de mouillage ou de relevage. Si nécessaire, les capteurs seront munis de protections amovibles permettant leur protection pendant le stockage et les transports et assurant leur bon fonctionnement après chaque opération de manutention.

Le matériel à terre sera conditionné de façon à supporter les contraintes liées au stockage et au transport. Les moyens de conditionnement seront réutilisables.

2-3 - Conditions nautiques

La bouée devra être munie d'un feu de signalisation de portée minimale d’un mille nautique.

Le rythme de ce feu devra être conforme aux normes du Système d’Acquisition de Données Océanographiques, telles que définies par l’AISM.

La bouée devra être insubmersible et permettre la mesure des états de mer jusqu'à une vitesse maximale de courant de quatre noeuds.

Le suivi de la bouée en cas de déradage sera assuré à l'aide d'un système de positionnement par satellites (GPS ou équivalent).

2-4 - Alimentation électrique

L'alimentation de l'instrumentation embarquée sera du type batteries alimentées par panneaux solaires ou du type système hybride piles – panneaux solaires. Elle devra assurer une autonomie minimale de 12 mois.

Les équipements à terre devront être adaptés au courant alternatif 220 V, + ou - 10%, monophasé, d'une fréquence de 50Hz à + ou - 2%.

En cas de coupure de courant, le redémarrage du système devra pouvoir être effectué de manière simple par le personnel du littoral.

2-5 - Transmission des données

La transmission des données entre la bouée et la station de réception à terre sera effectuée par ondes hertziennes en VHF dans l’une des bandes de fréquences suivantes : 31,450 MHz, 31,475 MHz ou 31,500 MHz.

La puissance d'émission sera suffisante pour assurer une portée minimale de 10 milles nautiques, en site moyennement perturbé, tant que la hauteur crête à creux de la houle ne dépasse pas 20 mètres.

2-6 - Stockage sur support mémoire de masse

L'enregistrement sur support mémoire, des données brutes des signaux temporels ou des Co et quad spectres, des vecteurs contrôles et des paramètres d'états de mer, devra pouvoir être effectué toutes les heures.

2-7- Compatibilité électromagnétique

La station de mesure directionnelle des états de mer devra faire l’objet d’une attestation de conformité délivrée suivant les réglementations techniques communes (C.T.R).

ARTICLE 3 - GAMME, RESOLUTION ET PRECISION DES MESURES

3-1 – Pilonnement

Les caractéristiques minimales devront être les suivantes :

- Intervalle de mesure du pilonnement: de moins dix mètres à plus dix mètres,

- Résolution: le centimètre,

- Précision: inférieure à 3% de la valeur mesurée,

- Gamme de périodes restituées: de deux à trente secondes.

3-2 – Direction

Les caractéristiques minimales devront être les suivantes :

- Intervalle de mesure des directions: de zéro à trois cent soixante degrés,

- Résolution: le degré,

- Précision: de moins cinq à plus cinq degrés.

ARTICLE 4 - ACQUISITION ET TRAITEMENT DES DONNEES

4-1 - Synoptique de l'acquisition et du traitement des données

Le titulaire fournira un synoptique décrivant le principe de la mesure, les traitements réalisés dans la bouée (filtrages, calculs, formation de paquets...), les transmissions de données entre la bouée et la station de réception à terre, les traitements effectués à terre.

4-2 - Acquisition des données

L'échantillonnage et la numérisation des signaux temporels mesurés se feront à une fréquence supérieure à un Hertz, afin de restituer correctement les périodes supérieures à deux secondes.

La durée d'acquisition devra être suffisante pour réaliser une analyse spectrale de qualité (échantillon d’une taille supérieure ou égale à 2048 valeurs).

La durée entre les débuts respectifs de deux acquisitions successives ne devra pas excéder une heure.

4-3 - Traitement des données

Le titulaire décrira les techniques utilisées pour traiter les données, analyse temporelle (ou vague par vague), analyse spectrale.

Il décrira la technique d'analyse spectrale utilisée pour le calcul des spectres directs et croisés.

Il indiquera notamment les valeurs de chacun des paramètres suivants:

- nombre de points retenus pour traiter le signal,

- nombre de points par segment,

- facteur de recouvrement entre deux segments,

- nombre de points d'application de la fenêtre temporelle,

- type de la fenêtre temporelle,

- nombre de lissages des spectres directs et croisés,

- nombre de fréquences moyennées par bandes de fréquences

- nombre de fréquences communes à deux bandes.

Le titulaire précisera également la méthode utilisée pour le traitement directionnel (Décomposition en série de Fourier, maximum de vraisemblance, maximum d'entropie ...)

ARTICLE 5 – DOCUMENTATION

5-1 - Dossier de spécification du système

Ce dossier comprend un descriptif détaillé des éléments constitutifs de la chaîne de mesure, de transmission, de traitement et de stockage des données.

Il précisera la composition de la ligne de mouillage.

Il fournira les plans et schémas du constructeur pour le matériel embarqué, le récepteur, et le détail des connexions à effectuer entre les différents appareils.

Il présentera un algorithme schématique des traitements réalisés.

Il décrira le protocole et les formats utilisés pour la transmission des données.

Il contiendra également la description précise du format des fichiers de données ou de paramètres du système.

5-2 - Manuel technique

Ce manuel doit permettre de comprendre le principe de fonctionnement du système.

Il doit présenter les dispositions à prendre pour installer, mettre en service, exploiter et assurer la maintenance de premier niveau du système.

ARTICLE 6 - MODE D'EXECUTION DES VERIFICATIONS ET ESSAIS

Le titulaire doit proposer une procédure de recette de son matériel qui doit être approuvée par le maître d'oeuvre.

La vérification de la conformité technique au présent cahier des charges, des matériels ou prestations délivrés par le titulaire, s'effectuera en deux étapes qui sont :

- un inventaire des prestations livrées,

- une vérification du bon fonctionnement.

S'il apparaît à cette occasion des défectuosités de fonctionnement ou des insuffisances en regard des clauses contractuelles, elles seront notifiées au titulaire qui aura alors à effectuer :

- les réparations, voire les modifications éventuelles à apporter au matériel pour atteindre les prescriptions des spécifications techniques;

- la mise à jour de la documentation, en fonction des modifications apportées au matériel.

Dans le cas où l'acceptation définitive ne peut pas être prononcée, le marché sera résilié suivant les dispositions de l'article 48 du CCAG-MI.

ARTICLE 7 - MODE D'EXECUTION DES EMBALLAGES

L'emballage sera réalisé à la diligence du titulaire pour éviter toute détérioration en

cours de transport et de manipulation.

| Approuvé par le A Le | Mention(s) manuscrite(s) " lu et accepté " signature(s) du (des) soumissionnaires A Le |
| --- | --- |